 Приложение 12
к конкурсной документации

Утверждаю
Заместитель Председателя Правления АО «Казтелерадио»
Технический директор
___________________Оспанов Е.М.
« _____ » _________________ 2026 г.
[bookmark: _GoBack]
Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг_______265145.300.000001_____________________________________________
2. Наименование товара, работы, услуги _Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза ИФН-300,_  
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)_____DDP______________
4. Срок поставки_____60 календарных дней с момента заключения договора ________
5. Размер авансового платежа_____0%_________________________________________
6. Год выпуска товара ___не ранее (до трех лет) до даты заключения договора_______
7. Гарантийный срок (в месяцах)___ 12 (двенадцать)_____________________________

	Для закупок товара
	Назначение измерителя:
Поставляемый прибор должен быть предназначен для измерения полного, активного и реактивного сопротивления цепи фаза-нуль (земля), фаза-фаза, а также вычисления тока короткого замыкания без отключения источника питания.
1.	Особенности измерителя:
1.1.	автоматический выбор диапазонов измерения – обязательно;
1.2.	измерение полного, активного и реактивного сопротивления цепи фаза-нуль (земля), фаза-фаза, без отключения источника питания - обязательно;
1.3.	измерение сопротивления постоянному току (режим омметра) - обязательно;
1.4.	измерение сопротивления металлосвязи током 200-300 мА для сопротивлений менее 10 Ом - обязательно;
1.5.	вычисление ожидаемого тока короткого замыкания, приведенного к напряжениям сети 220 В и 380 В - обязательно;
1.6.	индикация состояния внутреннего источника питания – обязательно;
1.7.	система защиты внутреннего источника питания от перезаряда - обязательно;
1.8.	система защиты от неправильного включения – обязательно;
1.9.	высокая помехоустойчивость – обязательно;
1.10.	автоматический переход в энергосберегающий режим после окончания измерений - обязательно;
1.11.	ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус, степень защиты  - не хуже IP54;
1.12.	жидкокристаллический дисплей - обязательно;
1.13.	встроенная память на запись и сохранение не менее 10 000 измерений;
1.14.	беспроводная связь с компьютером – обязательно;
1.15.	Напряжение питания постоянного тока (встроенный аккумулятор): от 5,2 до 7,5В;
1.16.	Габаритные размеры (длина × ширина × высота): не более 250×110×90 мм;
1.17.	Масса: не более 0,8 кг;
1.18.	Рабочие условия эксплуатации:
1.19.	- температура окружающего воздуха, ºС от минус 15 до плюс 50,
1.20.	- относительная влажность при температуре воздуха плюс 30°С %: до 90;
1.21.	Электрическая прочность изоляции при воздействии испытательного напряжения постоянного тока: не менее 7,3 кВ;
1.22.	Сопротивление изоляции: не менее 20 МОм;
2.	Требуемые функциональные возможности измерителя:
2.1.	Измерение действующих значений переменного напряжения - обязательно;
2.2.	Измерений активного, реактивного, полного сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» - обязательно;
2.3.	Вычисление прогнозируемого тока короткого замыкания - обязательно;
2.4.	Измерение сопротивления металлосвязи – обязательно;
3.	Измерение напряжения переменного тока:
3.1.	Диапазон измерения действующего значения напряжения, В	от 10,0 до 450,0
3.2.	Рабочий диапазон частот, Гц от 45 до 65 
4.	Измерение активного, реактивного и полного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза»:
4.1.	Диапазоны измерений активного и реактивного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза», Ом	
4.1.1.	от 0,01 до 9,99
4.1.2.	от 10,0 до 99,9
4.1.3.	от 100 до 200
4.2.	Диапазоны измерений полного сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза», Ом
4.2.1.	от 0,01 до 9,99
4.2.2.	от 10,0 до 99,9
4.2.3.	от 100 до 300
4.3.	Рабочий диапазон напряжения переменного тока, В	от 180 до 450
4.4.	Максимальный ток при измерении петли «фаза-нуль» не менее - 16 А, «фаза-фаза» не менее - 28 А.
4.5.	Длительность протекания тока не более 20 мс.
5.	Вычисление ожидаемого тока короткого замыкания
5.1.	Диапазон вычислений ожидаемого тока короткого замыкания цепи «фаза-ноль», кА от 0 до 22 кА;
5.2.	Диапазон вычислений ожидаемого тока короткого замыкания цепи «фаза-фаза», кА от 0 до 38 кА;
6.	Измерение электрического сопротивления постоянному току (металлосвязь)
6.1.	Диапазон измерения сопротивления, Ом	 - от 0,01 до 999;
6.2.	Ток в измерительной цепи для сопротивлений не более 10 Ом, мА	- не менее 200;
6.3.	Измерит. напряжение постоянного тока на разомкнутых гнездах, В	- от 9 до 12;
6.4.	Напряжение питания постоянного тока (встроенный аккумулятор): от 5,2 до 7,5В;
6.5.	Габаритные размеры (длина × ширина × высота): не более 250×110×90 мм;
6.6.	Масса: не более 0,8 кг;
6.7.	Рабочие условия эксплуатации:- температура окружающего воздуха, ºС - относительная влажность при температуре воздуха плюс 30 °С, %: от минус 15 до плюс 50 до 90;
6.8.	Электрическая прочность изоляции при воздействии испытательного напряжения постоянного тока: не менее 7,3 кВ;
6.9.	Сопротивление изоляции: не менее 20 МОм;
Предлагаемая модель оборудования должна быть стандартной моделью серийного производства. 
Не должна быть моделью  оборудования, которое снято с производства.
Оборудование должно быть новым, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов.
Оборудование должно быть упаковано и иметь заводскую маркировку.
Поставляемый прибор должен быть внесен в реестр Средств Измерений  Республики Казахстан (подтверждение сертификат). 
Поставляемый прибор должен иметь сертификат поверки прибора с актуальной датой не менее 12 месяцев.  
Обязательное наличие сертификата либо декларации о соответствии, а также для подтверждения подлинности и актуальности соответствия сертификата предоставить ссылку на любой интернет источник/интернет ресурс реестра выданных сертификатов соответствия единой формы.
Требования к упаковке товара: 
Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. 
Потенциальный Поставщик, в составе конкурсной заявки должен представить достоверную информацию, которая позволяет Заказчику сравнить и сопоставить технические параметры поставляемого товара, с требованиями указанными в Технических спецификациях  Заказчика.
В технической спецификации товара Потенциального Поставщика, должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар, а также другая информация, дающая полное представление о товаре.
Наименование завода-изготовителя в сертификатах/декларация соответствия и происхождения должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального Поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки.  
Перечень передаваемой документации при поставке товара:  
1.	Предъявить копию Сертификата соответствия ЕАЭС или Декларации соответствия ЕАЭС, заверенную печатью Поставщика. 
2.	Предъявить копию Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее (до трех лет) до даты заключения договора. 
3.	Предъявить копию сертификата поверки прибора с актуальной датой не менее 12 месяцев.  
4.	Передать Заказчику:
1)	руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде на русском языке. 
2)	сведения, подтверждающие внесение прибора в реестр Средств Измерений  Республики Казахстан на дату поставки заверенные печатью Поставщика.

Место поставки товара: 
1. г.Алматы, проспект, Аль-Фараби, 126 б - 9 штук;


	Для закупок услуг/работ не связанных со строительством
	



* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, 
иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается


И.о. Директора департамента обслуживания сети                   _____________Ордатаев К.Т.


Главный специалист Отдела инфраструктуры и  энергетики____________Бакимов С.Н.





















Конкурс құжаттамасына
12 қосымша

Бекітемін
«Қазтелерадио» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары
Техникалық директор
 ___________________Оспанов Е.М.
« _____ » _________________ 2026 ж.


Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі 
(тапсырыс беруші толтырады)

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы_______265145.300.000001_________________ ____
2. Тауардың атауы __Қарсылық өлшегіш реттілік фазасы-нөл, фаза-фаза ИФН-300 __
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)_____DDP_____________________
4. Жеткізу мерзімі ____Шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн __________
5. Аванстық төлем мөлшері_____0%_________________________________________
6. Өнімнің шығарылған жылы_ шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін)___
7. Кепілдік мерзімі (аймен)___ 12 (он екі)______________________________________

	Тауар сатып алуға арналған
	Есептегіштің мақсаты:
Жеткізілетін аспап фаза-нөл (жер), фаза-фаза тізбегінің толық, белсенді және реактивтілігін өлшеуге, сондай-ақ қуат көзін ажыратпай қысқа тұйықталу тогын есептеуге арналуы тиіс.
1.	Есептегіштің ерекшеліктері:
1.1.	өлшеу диапазондарын автоматты түрде таңдау-міндетті;
1.2.	фаза-нөл (жер), фаза-фаза тізбегінің толық, белсенді және реактивтілігін өлшеу, қуат көзін ажыратпай-міндетті;
1.3.	тұрақты ток кедергісін өлшеу (омметр режимі) - міндетті;
1.4.	10 Ом - нан аз кедергілер үшін 200-300 мА токпен металл байланысының кедергісін өлшеу-міндетті;
1.5.	220 В және 380 В кернеулеріне әкелетін күтілетін қысқа тұйықталу тогын есептеу міндетті болып табылады;
1.6.	ішкі қуат көзінің күйін көрсету-міндетті;
1.7.	ішкі қуат көзін шамадан тыс зарядтаудан қорғау жүйесі-міндетті;
1.8.	қате қосудан қорғау жүйесі-міндетті;
1.9.	жоғары шуға төзімділік-міндетті;
1.10.	өлшеу аяқталғаннан кейін автоматты түрде энергия үнемдеу режиміне өту-міндетті;
1.11.	соққыға төзімді, шаң мен ылғалға төзімді корпус, қорғаныс дәрежесі - IP54 - тен жаман емес;
1.12.	сұйық кристалды дисплей-міндетті;
1.13.	кемінде 10 000 өлшемді жазуға және сақтауға арналған кірістірілген жад;
1.14.	компьютермен сымсыз байланыс – міндетті;
1.15.	Тұрақты ток кернеуі (кіріктірілген батарея): 5,2-ден 7,5 В-қа дейін;
1.16.	Жалпы өлшемдер (ұзындығы × ені × биіктігі): 250×110×90 мм артық емес;
1.17.	Салмағы: 0,8 кг артық емес;
1.18.	Пайдаланудың жұмыс шарттары:
1.19.	- қоршаған ауаның температурасы, ºС минус 15-тен плюс 50-ге дейін,
1.20.	- ауа температурасындағы салыстырмалы ылғалдылық плюс 30°с%: 90 дейін;
1.21.	Тұрақты токтың сынақ кернеуіне ұшыраған кезде оқшаулаудың электрлік беріктігі: кемінде 7,3 кВ;
1.22.	Оқшаулау кедергісі: кем дегенде 20 МОм;
2.	Есептегіштің қажетті функционалдығы:
2.1.	Айнымалы кернеудің қолданыстағы мәндерін өлшеу-міндетті;
2.2.	"Фаза-нөл", "фаза-фаза" циклінің белсенді, реактивті, толық кедергісін өлшеу - міндетті;
2.3.	Болжалды қысқа тұйықталу тогын есептеу-міндетті;
2.4.	Металл байланысының кедергісін өлшеу-міндетті;
3.	Айнымалы ток кернеуін өлшеу:
3.1.	Кернеудің қолданыстағы мәнін өлшеу диапазоны, В 10,0-ден 450,0-ге дейін
3.2.	Жұмыс жиілігі диапазоны, Гц 45-тен 65-ке дейін 
4.	"Фаза-нөл", "фаза-фаза"циклінің белсенді, реактивті және толық кедергісін өлшеу:
4.1.	"Фаза-нөл", "фаза-фаза", Ом циклінің белсенді және реактивті кедергісін өлшеу диапазондары	
4.1.1.	0,01-ден 9,99-ға дейін
4.1.2.	10,0-ден 99,9-ға дейін
4.1.3.	100-ден 200-ге дейін
4.2.	"Фаза-нөл", "фаза-фаза" циклінің толық кедергісін өлшеу диапазондары, Ом
4.2.1.	0,01-ден 9,99-ға дейін
4.2.2.	10,0-ден 99,9-ға дейін
4.2.3.	100-ден 300-ге дейін
4.3.	Айнымалы ток кернеуінің жұмыс диапазоны, В 180-ден 450-ге дейін
4.4.	"Фаза-нөл" ілмегін өлшеу кезіндегі максималды ток - 16 А кем емес, "фаза-фаза" - 28 А кем емес.
4.5.	Ток ағымының ұзақтығы 20 мс аспайды.
5.	Күтілетін қысқа тұйықталу тогын есептеу
5.1.	"Фаза-нөл" тізбегінің күтілетін қысқа тұйықталу тогын есептеу диапазоны, кА 0-ден 22 кА-ға дейін;
5.2.	"Фаза-фаза" тізбегінің күтілетін қысқа тұйықталу тогын есептеу диапазоны, кА 0-ден 38 кА-ға дейін;
6.	Тұрақты токқа электр кедергісін өлшеу (металл байланысы)
6.1.	Қарсылықты өлшеу диапазоны, Ом-0,01-ден 999-ға дейін;
6.2.	Кедергі үшін өлшеу тізбегіндегі Ток 10 Ом артық емес, мА-200 кем емес;
6.3.	Өлшейді. ашық ұялардағы тұрақты ток кернеуі, В - 9-дан 12-ге дейін;
6.4.	Тұрақты ток кернеуі (кіріктірілген батарея): 5,2-ден 7,5 В-қа дейін;
6.5.	Жалпы өлшемдер (ұзындығы × ені × биіктігі): 250×110×90 мм артық емес;
6.6.	Салмағы: 0,8 кг артық емес;
6.7.	Жұмыс шарттары: - қоршаған ауаның температурасы, ºС-ауа температурасындағы салыстырмалы ылғалдылық плюс 30 °С,%: минус 15-тен плюс 50-ден 90-ға дейін;
6.8.	Тұрақты токтың сынақ кернеуіне ұшыраған кезде оқшаулаудың электрлік беріктігі: кемінде 7,3 кВ;
6.9.	Оқшаулау кедергісі: кем дегенде 20 МОм;

Ұсынылған жабдық моделі стандартты сериялық өндіріс моделі болуы керек. 
Тоқтатылған жабдықтың үлгісі болмауы керек.
Жабдық жаңа, зауыттық құрастырылған болуы керек, яғни.пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған.
Жабдық оралған және зауыттық таңбаланған болуы керек.
Жеткізілетін аспап Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс (растау сертификат). 
Жеткізілетін аспапта кемінде 12 ай өзекті күні бар аспапты тексеру сертификаты болуы тиіс.  
Сертификаттың немесе сәйкестік туралы декларацияның міндетті түрде болуы, сондай-ақ сертификаттың сәйкестігінің түпнұсқалығы мен өзектілігін растау үшін бірыңғай нысандағы берілген сәйкестік сертификаттары тізілімінің кез келген интернет көзіне/интернет ресурсына сілтеме ұсыну.
Тауарды орауға қойылатын талаптар: 
Қаптама жеткізілетін тауардың сақталуын қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 
Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімнің құрамында Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауардың техникалық параметрлерін Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген талаптармен салыстыруға және салыстыруға мүмкіндік беретін сенімді ақпаратты ұсынуы тиіс.
Әлеуетті Өнім берушінің тауарының техникалық ерекшелігінде жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндірілген елі және дайындаушы зауыттың тауарға электрондық сілтемесі бар электрондық сайты, сондай-ақ тауар туралы толық түсінік беретін басқа да ақпарат көрсетілуі тиіс.
Сертификаттардағы дайындаушы зауыттың атауы / сәйкестік және шығу тегі декларациясы конкурстық өтінім құрамында берілетін әлеуетті Өнім берушінің техникалық ерекшелігінде дайындаушы зауыттың атауына сәйкес келуге тиіс.
Тауарды орауға қойылатын талаптар: 
Қаптама жеткізілетін тауардың сақталуын қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 
Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімнің құрамында Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауардың техникалық параметрлерін Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген талаптармен салыстыруға және салыстыруға мүмкіндік беретін сенімді ақпаратты ұсынуы тиіс.
Әлеуетті Өнім берушінің тауарының техникалық ерекшелігінде жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндірілген елі және дайындаушы зауыттың тауарға электрондық сілтемесі бар электрондық сайты, сондай-ақ тауар туралы толық түсінік беретін басқа да ақпарат көрсетілуі тиіс.
Сертификаттардағы дайындаушы зауыттың атауы / сәйкестік және шығу тегі декларациясы конкурстық өтінім құрамында берілетін әлеуетті Өнім берушінің техникалық ерекшелігінде дайындаушы зауыттың атауына сәйкес келуге тиіс.
Тауарды жеткізу кезінде берілген құжаттардың тізбесі:
1. 	Өнім берушінің мөрімен куәландырылған ЕАЭО сәйкестік сертификатының немесе ЕАЭО сәйкестік декларациясының көшірмесін ұсынсын. 
2.	Шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) бұрын берілген тауардың шығарылған күні сертификатының көшірмесін ұсынсын. 
3.	Тапсырыс Берушіге Беру:
1) Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және орыс тіліндегі қағаз түріндегі техникалық сипаттама. 
2) Өнім берушінің мөрімен расталған тауарды өндіру күнін және пайдалану сипаттамаларының сәйкестігін растайтын паспорт/хаттама.
Тауарды жеткізу орны:
1. Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 б - 9 дана;


	Құрылыс салумен байланысты емес қызметтерді/жұмыстарды сатып алу үшін
	



* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескерту.
1.	Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану бойынша әрбір талап, 
Орындаушыға өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2.   Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Желіге қызмет көрсету департаменті директорының м. а.___________________К. Ордатаев

Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің бас маманы   ___________________С. Бакимов

